附件一

技术参数

一）、智能穿戴手腕生理感知模块

1、系统穿戴方式：手腕式智能穿戴设备；多传感器融合时钟晶振同步技术。

★2、系统采样率：≥2048Hz/通道；系统通道数：≥14通道；系统分辨率：≥24Bit；

3、手腕传感器数据采集种类：不少于EDA、SpO2、PPG、SKT/TEMP、HR等生理信号、ACC、GYRO、COMP等人体姿态信号；

4、放大器通道：EDA测量通道数：≥1；SKT/TEMP测量通道数：≥1；PPG测量通道数：≥1；SpO2测量通道数：≥1；ACC测量通道数：≥3；GYRO测量通道数：≥3；COMP测量通道数：≥3；HR通道数：≥1；

5、测量范围：EDA测量范围：≥0 ~ 30μS；SpO2测量范围：≥0~100%；PPG测量范围：≥0 ~ 100%；SKT/TEMP测量范围：≥20 ~ 60℃； HR测量范围：≥0~240bpm；

6、测量精度：EDA测量精度：≤0.01μS；SpO2测量精度：≤1%；PPG测量精度：≤1%；SKT/TEMP测量精度：≤0.01℃； HR测量精度：≤1bpm

7、人体姿态数据：ACC测量范围：≥±2g~±16g；GYRO测量范围：≥±200°/s~±2000°/s；COMP测量范围：≥±4800μT；ACC测量精度：≤0.06mg；GYRO测量精度：≤0.008°/s；COMP测量精度：≤0.58μT；

8、无线放大器尺寸：≤66*35*20；无线放大器重量：≤30g

★9、采集终端软件：支持安卓/鸿蒙APP、Windows、信创国产化麒麟操作系统跨平台软件,

★10、支持通过人机环境同步平台来进行分析，需提供人机环境同步平台数据同步接口。

11、API二次开发接口：支持LSL协议数据同步，

12、适合在作业环境或实验室环境的长时间可移动使用。具有有源屏蔽，以最大限度地减少由于移动或电磁干扰造成的伪影，也可以在自然运动场景使用；

（二）、通讯&储存模块：

★1、支持有线、无线、离线存储多种数据采集方式;

★2、有线采集方式：USB有线实时采集；

无线采集方式：支持无线射频2.4GHz实时采集；无线传输速率：≥2Mbps；

离线采集方式：支持连续离线采集；存储空间：≥240小时数据（存储容量：≥8G）

3、数据接口：Type-C（充电输入、数据采集、插入检测）

4、无线通讯距离：≥10m;

（三）、电源模块：★支持连续工作时间：≥8小时；可充电锂电池：支持电量检测；

（四）、算力模块：支持ErgoAI人因智能边缘计算平台升级后部署BCI人机交互或者认知情感边缘计算模型；

（五）、便携式边缘标记系统

★1、支持多模态同步测试平台事件标记与数据同步接口。

2、支持眼动数据事件标记与数据同步接口。

3、支持脑电数据事件标记与数据同步接口。

4、支持生理数据事件标记与数据同步接口。

5、第三方API数据同步接口：支持二次开发。

★6、数据传速率：≥4Mbps。

7、通用输入接口事件标记分辨率：≥8bit。

8、通用输出接口事件标记分辨率：≥8bit。

9、数据传输方式：USB。

10、数字输入通道：≥8。

11、数字输出通道：≥8。

12、DB15针接口：≥2。

（六）、分析系统

（1）HRV心率变异性分析模块：包括数据处理与分析

1）HRV信号处理，支持提前自定义配置处理参数或使用系统默认参数进行多被试数据的批处理功能；

2）HRV信号滤波，参数含小波降噪（高、中、低）、高通滤波、低通滤波、带阻滤波、幅值规整方法；

3）IBI点检测：支持输入最大心率、心率阈值、异常点检测（Percent方法、MAD方法）、异常值校正（Mean方法、MAD方法），支持自定义参数或保存默认参数；

4）支持手动信号校正：含插值方法、插值方法与复制；

5）庞加莱散点图分析，统计指标含：庞加莱截面心动间隔的垂直偏差、心动间隔的水平偏差、可视化散点图；

6）差值散点图，统计指标含差值散点图第一象限中点的个数（A++）、第三象限中点的个数（B--）、可视化差值散点图；

7）可视化Chart与导出数据，支持导出数据含原始数据、处理数据、分析数据、整体数据报告、降采样数据、相对时间数据、绝对时间数据等，格式为.excel和csv；

（2）EDA皮电反应分析模块：处理方法包括滑动滤波等；分析包括时域分析和事件相关的SCR分析；

1）EDA信号处理，支持提前自定义配置处理参数或使用系统默认参数进行多被试数据的批处理功能；

2）EDA信号滤波，参数包含高斯滤波、滑动均值滤波、滑动中值滤波、滑动均方根、Hann滤波、包络线滤波；

3）SCR皮肤电导反应，参数可定义峰值检测灵敏度、最大上升时间、最大半衰期和最小SCR幅值；

4）ER事件相关分析，参数包含事件相关激活（可设置相对于事件的时间窗口）和事件类型

5）支持手动信号校正：含插值方法、插值方法与复制；

6）波形信号可以自由选择、放大、缩小，便于浏览；在整体呈现数据的基础上，还可以根据片段、事件和场景三种分割方式进行数据呈现与分析；

7）时域分析（Time Domain），包含SC、Tonic和Phasic的均值、中值、标准差、最大值、最小值、方差和极距等统计指标；

8）SCR自动识别功能，统计SCR开始时间、峰值时间、达峰时间、幅值、半衰期指标，可以单独查看每个SCR的波形片段，便于特殊信号的检查与确定。

（3）General基础生理分析模块

1）其他信号如生物力学信号、环境信号、其他生理信号、眼电信号等可在一般性分析模块中进行处理与分析；

2）支持提前自定义配置处理参数或使用系统默认参数进行多被试数据的批处理功能；

3）数据信号滤波，包括高通滤波、支持低通滤波、支持带阻滤波（Band Stop）；

4）数据平滑方式包括滑动均值滤波、高斯滤波和Hann滤波，可自定义窗口大小；

5）数据缩放包括线性变换、指数变换、绝对变换，可自定义缩放值和偏差值；

6）支持数据降采样功能，支持自定义设置；

7）支持手动信号校正：含插值方法、插值方法与复制；

8）时域分析：统计分析指标包括：包括最大值、最小值、均值、标准差、方差；

9）频域分析，包括中值频率与均值频率，以及PSD频谱；

10）可视化Chart与导出数据模块：包括原始数据、处理数据、PSD数据、降采样数据等