## Sheet1
技术参数清单
房间号 | 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 最终数量 | 备注
512 台面颜色：皇家紫罗兰 | 1 | 实验边台 | 5000*750*850 | 米 | 5 | 全钢结构：全钢实验台符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准中的相关要求。 （一）台面：▲1.采用20mm厚实验室专用陶瓷台面，陶瓷台面采用一体高温煅烧而成，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和色彩坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面技术参数满足以下所有指标： 1、耐污染性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为5级。 2、承载性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：重量不低于750kg，保压不少于600h，样品无破坏。 ★3、湿膨胀：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为≤0.04mm/m。 4、甲醛：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为未检出。 5、耐化学腐蚀性：提供检测机构出具的检测报告，对49项化学试剂进行检测，测试结果符合台面除氢氟酸外至少抗“48”种化学品且检测结果为0级（无可见变化）。 ★6、质量稳定性：为确保台面的质量稳定性，需提供权威机构出具的独立慧鉴产品认证证书，规格型号包括：普通平板陶瓷板，单边凹槽陶瓷板，普通碟型陶瓷板，沥水碟型陶瓷板。 ★7、冲击韧性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≥1.48KJ/㎡；标准差≤0.25。 8、需提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。 9.端头的水槽台台面采用同品牌25mm厚碟型沥水槽陶瓷台面，工艺要求：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为台面为四周一体阻水边工艺的碟形台面，有倾斜角度的沥水槽工艺有沥水导流功能，沥水槽表面釉面为未被破坏的一体釉面。配套同品牌1500*145*20mm陶瓷材质挡水板。 （二）柜体及门板、抽屉、层板及背板：均采用采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷塑后的钢板依据GB/T3325-2017标准（或GB24820-2009标准）经24h乙酸盐雾试验后，其检验结果≧10级；门板内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用，门板内安装隔音/消音材质。层板：采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，柜体内设有托架，位置任意可调。 （三）铰链：一线品牌。采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度； （四）柜门、抽屉：采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。 （五）抽屉导轨：一线品牌，采用三节承重钢珠自动回位静音滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。 （六）背板：在柜子后面安装可拆卸的检修孔背板,便于公用设施的安装和维护。 （七）调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为30-50mm。
| 2 | 中央台 | 4500*1500*850*3 | 米 | 13.5 | 同上
| 3 | 中央台试剂架（单层） | 3700*350*800*3 | 米 | 11.1 | 1、钢制结构，钢化玻璃层板，按要求可做双层、单层；（五楼的药学实验室为单层、七楼的化学实验室为双层、二层的病免实验室为单层。单层高度为450mm，双层高度为900mm） 2、立柱采用优质冷轧钢板折弯焊接而成，表面磷化EOPXY粉末静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，结构坚固。可在立柱上安装插座、水考克及气考克，可灵活组合，方便使用。 3、层板：底托采用1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，与立柱衔接固定，高度可调，层板选用10mm厚单面钢化玻璃，防腐，易清洁。采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷塑后的钢板依据GB/T3325-2017标准（或GB24820-2009标准）经24h乙酸盐雾试验后，其检验结果≧10级； 4、电源盒：在试剂架立柱两侧设电源盒或电源直接设计在立柱上，采用1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理。 5、具有中国环境标志产品认证证书的产品为加分项。
| 4 | 万向吸收罩（含加长臂） |  | 组 | 18 | 伸缩导管 ：Φ75mm 高密度PP材质。 转接头 ：采PP材质圆弧设计，具低阻力功能。 有效范围 ：900~1600mm，以固定架为中心最大活动半径可达1600mm。 关节 ：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 关节密封圈 ：不易老化之高密度橡胶。 关节连接杆 ：304不锈钢。 关节松紧旋钮 ：高密度PP材质、内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 气流调节阀 ：手动调节外部阀门按钮，控制进入之气流量。 集气罩 ：高密度PP材质。 固定底座 ：高密度PVC材质，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。 万向抽气罩需符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准。
| 5 | 水槽/三联水龙头 | 550*450*310 | 台 | 3 | 水槽：1、水槽重量≥4.4KG，尺寸：长*宽*高 550mm*450mm*310m，实验室专用水槽选用≥7mm厚优质全新高密度聚丙烯原包料，选用高品质PP，符合GB/T 6040-2002标准。高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性好，在不受外强力作用下，处于零下35°~零上150°均不变形。 2、水槽配有防溢水结构，溢水管与PP水槽高压一体注塑成型，溢水管上端为进水口，位于水槽主体上边缘30mm处，下端为排水口，避免积存水溢出水槽台面。 3、耐液体化学试剂：饱和乙二酸、二噁烷、环己酮、甲酸7：氯化锌2：水1，分别浸泡48h，表面未见变化。 4、耐液体化学试剂：饱和氢氧化钙、饱和氯化钠、饱和硫化钠、饱和氯化锌、10%氯化镁、10%氯化铁、5%氯化钠、饱和硝酸银，分别浸泡48h，表面未见变化。。 5、水槽依据GB/T 22048-2015标准，检测邻苯6项。依据GB 6675-2003标准，检测可溶性重金属4项。依据SN/T 1877.2-2007标准，检测多环芳烃16项，检测结果要求DN未检出，符合GB/T 28481-2012的限值要求。（需提供第三方权威机构出具的检验报告）。 6、防霉性：依据GB/T 24128-2018/ISO16869:2008检测标准，检测结果： 防霉性能0级。 7、耐高温试验、抗细菌试验：水槽将160°油温灌入之后无变形、损坏。 8、水槽依据JG/T 528-2017标准，在温度23℃，相对湿度50%；置于环境舱中192h后测试甲醛释放量，结果未检出（＜0.01mg/m³）。 水龙头：1、主体材质为加厚H63铜管，符合YS/T910-2013标准，铜含量≥62.3%。直管管径≥26mm，整体高度≥585mm，重量≥1740g,臂管管径≥22mm，鹅颈管径≥19mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面≥450mm，距离鹅颈主管≥160mm，双柄间距≥245mm，双柄出水嘴距离台面≥113mm，进水接管长度≥60mm，壁厚≥2.5mm，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况，避免因实验室停水产生漏水的隐患。 9、实验室水龙头经：外观、螺纹、装配、机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂镀层附着强度，表面耐腐蚀性能，水嘴开关寿命等测试，需提供国家认可的第三检测机构出具的检验报告。 10、实验室化验水龙头依据GB/T 4334-2020标准，检测晶间腐蚀，在微沸的铜—硫酸铜—16%硫酸铜溶液中连续腐蚀16小时后，弯曲90°，弯曲后的试样在10×放大镜下观察未见晶间腐蚀裂纹。 11、实验室化验水龙头通过甲醛、乙醛、丙烯醛、苯、甲苯、乙苯等检测，测试结果均要求为ND未检出。需提供满足以上要求的相应检测报告。 12、水龙头需提供中国节水产品CQC认证证书。 13、旋转出水管寿命：旋转出水管进行8×104个循环试验，试验过程中出水管无变形、断裂现象，出水管与本体连接部分无变形、断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。 14、中性盐雾试验（试验816h）：依据GB/T 10125-2021检测标准，进行816h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀。 15、实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命达到66万次以上。
| 6 | 桌上型洗眼器 |  | 套 | 1 | 1、主体：高度≥300mm,加厚H59铜质,符合YS/T 910-2013 黄铜中铜量的测定碘量法,铜含量；铜含量≥59.3%，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量≥11.4 升/分钟并维持冲洗至少 15 分钟。 4、开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便。 5、水压：耐水压≥ 7 巴 。 6、符合GB/T 38144-2019标准，检测项目包含洗眼器密封、尺寸、流量，（提供国家节水器具产品质量监督检验中心出具的检测报告）。 7、▲中性盐雾试验24h： 符合GB/T 6461-2002标准，经24h盐雾试验检测结果表面无明显变色，无明显腐蚀现象，外观评级RA为10级。。 8、台式洗眼器依据ISO 16869:2008/GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级。
| 7 | 滴水架 | 27棒 ，pp材质 | 个 | 3 | 实验室滴水架，用于悬挂清洗后的试管和小型烧杯，底部设有排集水盘收集试管流出的液体，通过排水孔流出。主体与集水盘一体成型，耐腐蚀性能佳。滴水棒可拆卸，并具有锁扣功能，与主板连接后，可保证稳固性。避免产品悬挂时因为滴水棒出现松动而导致实验器皿（试管等）掉落及破碎。 1.材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2.抗拉强度：根据ASTMD638-03塑料拉伸性能的试验方法，抗拉强度达到257kgf/cm2。（可提供：第三方检测机构出具的ASTMD638-03 试验方法的测试报告） 3.抗弯强度：根据ASTM D790-03 未增强和增强塑料及电绝缘材料弯曲性的标准试验方法，抗弯强度达到558kgf/cm2。（可提供：第三方检测机构出具的ASTMD790-03 试验方法的测试报告） 4.耐化学试剂性能：按照GB/T 11547-2008标准，将样块浸在：30%硫酸，30%氢氧化钠 的试剂中48小时，样块无可见变化。（可提供：获得CMA和CNAS认证的检测机构出具符合GB/T 11547-2008 的检测报告）
| 8 | 水嘴水杯 |  |  | 9 | PP一体成型杯槽
| 9 | 仪器台 | 5000*750*850 | 米 | 5 | 同实验边台
| 10 | 吊柜 | 4800*300*600 | 米 | 4.8 | 全木结构
| 11 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 台 | 3 | （1）全钢结构. （2）柜体：1.0mm厚冷轧钢板经CNC剪裁后，环氧树脂静电粉末喷涂。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。所有板件三合一连接，结构稳固，防水，承重性能好且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境中使用。上柜门内嵌钢化玻璃，下柜全钢实门（器皿柜为上下玻璃门）。 （3）铰链：隐蔽型110度优质镀锌铰链;运动负重：不低于90kg（不低于100000次）。 （4）层板：1.0mm厚冷轧钢板经CNC剪裁后，环氧树脂静电粉末喷涂。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。所有板件三合一连接，结构稳固，防水，承重性能好且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境中使用。上柜门内嵌钢化玻璃，下柜全钢实门，器皿柜层板采用优质PVC或抗贝特板制作，表面开玻璃仪器专用插孔。
| 12 | 易燃品毒害品安全品储存柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 1、外部尺寸：H1800*W900*D450mm（±3%）； 2、柜身壳体全部采用不低于1.0mm 的一级冷轧钢板，柜体底座采用 不低于2.0mm 的一级冷轧钢板，表面经酸洗磷化，采用耐腐蚀型环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。两层钢板之间相隔净尺寸不小于38mm，形成良好的防火绝缘。采用环氧树脂静电喷涂，烘热固化处理。 2.产品依照 GB/T 10125-2021 进 行 盐 雾 试 验，依照 GB/T6461-2002 金属基体上和其他无机覆盖层经腐蚀试验，报告结果防盐雾腐蚀保护等级不低于 10 级。 3、每台产品配置三块层板，层板采用镀锌钢板，承载面采用加固设计，单块层板的承载量不小于120kg，每块层板上配一个PP托盘。3.1、PP板材需具有阻燃功能，其中板材垂直燃烧阻燃级别达到V-0级别，依据GB/T 24282-2021进行二甲苯可溶物含量检测，检测结果须为未检出。 4、锁具：双机械锁具 ，实现双人双锁管理，锁具配置符合GA/T 73标准，完全符合公安、安监等部门关于易制爆危化品储存的检查要求。符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定。 5、≥2"(51mm)深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢，符合国际盛漏规范； 6、配置静电泄放装置，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险；连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启；警示标识：专业规范的警示，反光、烟雾中可视，提供了额外的安全保障； 7、采用手动双开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致； 8、（优先考虑满足此条要求的产品，但不是否决条款）整柜需具备抗爆功能：依照GA871-2010进行抗爆检测，内爆试验柜体可抵抗不小于5g当量TNT爆炸冲击波，柜体外表面完好，未见明显变形及破损，试验后柜门未被冲开，能正常开闭。外爆试验柜体可抵抗不小于10g当量TNT爆炸冲击波，柜体未见明显变形及破损，试验后柜门未被冲开，能正常开闭。柜体内部中央放置的化学品试剂瓶及定量瓶完好，未破损及倾倒。 9、钢制试剂柜需做静电接地。(★静电接地装置漏洞电阻值和接地电阻值性能：产品依据GB 12158-2006 防止静电事故通用导则检测（测试），提供具有CMA或CNAS认证标志的静电接地装置检测报告复印件）。
| 13 | 空调移位 |  | 项 | 1 | 2台空调移位，明线明管，距离约8米（含移位线管、电线、插座、插头等材料）
503 台面颜色：皇家紫罗兰 | 1 | L型实验边台 | 9000*750*850 | 米 | 9 | 同上
| 2 | 转角台 | 1000*1000*850 | 台 | 1 | 同上
| 3 | 中央台 | 4500*1500*850 | 米 | 4.5 | 同上
| 4 | 中央台试剂架（单层） | 4500*350*800*3 | 米 | 4.5 | 同上
| 5 | 水嘴水杯 |  |  | 3 | 同上
| 6 | 万向吸收罩（含加长臂） |  | 组 | 3 | 同上
| 7 | 水槽/三联水龙头 | 550*450*310 | 台 | 1 | 同上
505 台面颜色：皇家紫罗兰 | 1 | 中央台 | 4500*1500*850*3 | 米 | 13.5 | 同上
| 2 | 中央台试剂架（单层） | 4450*350*800*3 | 米 | 13.35 | 同上
| 3 | 万向吸收罩（含加长臂） |  | 组 | 12 | 同上
| 4 | 实验边台 | 5000*1000*850 | 米 | 5 | 同上
| 5 | 水槽台 | 1000*750*850 | 米 | 1 | 同上
| 6 | 易燃品毒害品安全品储存柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 同上
507 台面颜色：皇家紫罗兰 | 1 | 中央台 | 4000*1500*850*3 | 米 | 12 | 同上
| 2 | 中央台试剂架（单层） | 2500*350*800*3 | 米 | 7.5 | 同上
| 3 | 万向吸收罩（含加长臂） |  | 组 | 12 | 同上
| 4 | 水槽/三联水龙头 | 550*450*310 | 台 | 6 | 同上
| 5 | 桌上型洗眼器 |  | 套 | 1 | 同上
| 6 | 滴水架 | 27棒 ，pp材质 | 个 | 6 | 同上
| 7 | 水嘴水杯 |  |  | 6 | 同上
| 8 | 实验边台 | 5500*750*850 | 米 | 5.5 | 同上
| 9 | 实验边台 | 5100*750*850 | 米 | 5.1 | 同上
| 10 | PP药品柜（带排风） | 900*450*1800 | 台 | 2 | 1. 外壳：采用8mm聚丙烯板，经过同色同质焊条焊接而成，具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。 2.柜体：采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形，与传统拼装式相比，整体稳固性明显。 3.层板：采用8mm聚丙烯板，制作经过同色同质焊条一体焊接，四周有莉边，立边整体焊接成型，设计为固定加活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间，增强层板自身承重，四周立边可获得一定程度防溢效果。 4.视窗：采用5mm厚钢化玻璃，强度较大，抗弯性好，并在碎裂的时候不会产生呈锐角的小碎片。 5.门把手：采用耐酸碱PP桥式把手，耐腐蚀性能好。 6.门合页：耐酸碱pp材质，防腐蚀性能好。 7.锁具PP双控锁设计，锁壳锁扣耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。 8.对工艺的要求：平整、齐缝、无高度差 9.柜顶安装定时排气，可设置、可预约、可定时 10.产品交付时，横平竖直，缝隙整齐，不以地面不平找原因。否则要求退回重做。
| 11 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 | 同上
| 12 | 易燃品毒害品安全品储存柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 同上
| 13 | 通风柜 | 1200*850*2350 | 台 | 1 | 1.结构：全钢型通风柜 2.外形尺寸：W1200mm*D850mm*H2350mm 3、柜体：为全钢结构，上部柜体（排气柜）与下部柜体（储物柜）采用上下分体结构。外壳材料通风柜柜体结构采用双层结构，内衬板与钢制外壳间预留有150mm空间供水、电、气连接、安装、维护以及通风柜滑轮及配重系统的安装、维护。表面经酸洗磷化，环氧树脂粉沫静电喷涂，化学防锈处理，表面光滑且耐酸碱腐蚀，喷涂钢板需符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 4、上柜体：钢制，内有三级导流板，可活动，内无任何金属外露。均采用插接件连接，有三处补风口，操作口面风速3-5m/s。 5、台面要求：同实验台台面要求，颜色与实验室台面颜色一致。 6、内衬板及导流板：采用5mm厚实验室专用通风柜弗纤板。满足以下性能 （1）耐高温性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：表面未产生裂纹。 （2）表面耐污染性能：对不少于10项化学试剂进行检测，其中至少盐酸、浓硫酸、氢氟酸、氢氧化钠饱和溶液且检测结果为5级（无明显变化）。 7、视窗：采用钢化安全玻璃，无段平衡式升降，可上下拉动停留在任何位置，通风柜升降视窗采用含钢丝的齿形传动带传动，同步传动轮间设有机床标准同步轴。滑动部分采用耐腐耐磨新型复合材料。 8、插座：通风柜电源为防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。 9、照明：采用隐藏式30W日光灯照明，光源和气体隔离。 10、控制操作面板：采用优质防水触摸式液晶面板开关。 11、不锈钢合页：耐腐蚀、承重、经久耐用。不锈钢合页需通过GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准检验。 12、移动门玻璃：6mm厚钢化安全玻璃（有CCC安全标志）
509 台面颜色：皇家紫罗兰 | 1 | L型实验边台 | 7000*750*850 | 米 | 7 | 同上
| 2 | 转角台 | 1000*1000*850 | 台 | 1 | 同上
| 3 | 边台试剂架（单层） | 3000*250*800 | 米 | 3 | 同上
| 4 | pp药品柜（带排风） | 900*450*1800 | 台 | 1 | 同上
| 5 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 同上
| 6 | 水槽/三联水龙头 | 550*450*310 | 台 | 1 | 同上
510 台面颜色：皇家紫罗兰 | 1 | L型实验边台 | 10600*750*850 | 米 | 10.6 | 同上
| 2 | 中央台 | 4000*1500*850*3 | 米 | 12 | 材质同上，水槽台台面采用25mm厚碟型沥水槽陶瓷台面，工艺要求：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为台面为四周一体阻水边工艺的碟形台面，有倾斜角度的沥水槽工艺有沥水导流功能，沥水槽表面釉面为未被破坏的一体釉面。配套同品牌1500*145*20mm陶瓷材质挡水板。
| 3 | 中央台试剂架（单层） | 2500*350*800*3 | 米 | 7.5 | 同上
| 4 | 万向吸收罩（含加长臂） |  | 组 | 12 | 同上
| 5 | 水槽/三联水龙头 | 550*450*310 | 台 | 6 | 同上
| 6 | 桌上型洗眼器 |  | 套 | 1 | 同上
| 7 | 滴水架 | 27棒 ，pp材质 | 个 | 6 | 同上
| 8 | 水嘴水杯 |  |  | 6 | 同上
| 9 | pp药品柜（带排风） | 900*450*1800 | 台 | 2 | 同上
| 10 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 | 同上
| 11 | 易燃品毒害品安全品储存柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 同上
| 12 | 通风柜 | 1200*850*2350 | 台 | 1 | 同上
703 | 1 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 台 | 2 | 同上
| 2 | 边台试剂架（双层） | 4000*250*800 | 米 | 4 | 同上
| 3 | 利旧实验边台 | 4000*750*850 | 米 | 4 | 利旧，报价仅为拆装费用（含缺少配件损耗等）
| 4 | 中央台试剂架（双层） | 5000*350*800 | 米 | 5 | 同上
| 5 | 利旧实验中央台 | 5000*1500*850 | 米 | 5 | 利旧，报价仅为拆装费用（含缺少配件损耗等）
| 6 | PP药品柜（带排风） | 900*450*1800 | 台 | 2 | 一线品牌，限定为成品工业化生产，不接受小型工厂自行加工的产品。 1、 外部尺寸：H1800*W900*D450mm（±3%）； 2、柜体采用8mm厚度瓷白色PP（聚丙烯）板材，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之 坚固及密封性。 3、材质：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材制作层板，数量两块，四边有立边，立边整体焊接成型，没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 4、门板：采用15mm厚PP聚丙烯整板制作，柜门左右对开，无缝式焊接。 5、锁具：每个柜门均需设有防腐蚀双挂锁，锁具无金属外漏. 6、配件：铰链，把手等配件为塑胶射出一体成型。 7、层板：两块可调节层板，调节层板为高强度PP（聚丙烯）板材制作，并具有防漏液设计，层板底部采用防粘结设计，防止废液泄漏造成试剂瓶底部与层板粘结。PP层板的承重不小于100公斤。PP板材需具有阻燃功能，其中板材负荷变形温度为不低于150℃（提供检测报告），维卡软化温度不低于150℃（提供检测报告），热变形温度不低于200℃（提供检测报告），垂直燃烧阻燃级别不低于V-0级别，依据GB/T 24282-2021进行二甲苯可溶物含量检测，检测结果须为未检出。 8、整柜依据《实验室家具通用技术条件》GB 24820-2009,《家具力学性能试行第五部分：柜类强度和耐久性》GB/T 10357.5-2011进行检测,产品通过隔板稳定性，拉门耐久性试验，检测结果均符合要求（投标时提供CMA或CNAS认证标志的检测报告）。 9、标识：柜门须贴有醒目的“腐蚀性”警示标识。 10..柜顶安装定时排气，可设置、可预约、可定时
| 7 | 紧急喷淋装置 |  | 个 | 1 | 应急喷淋洗眼装置是实验区域内，必须配备的快速冲洗的应急救援设备。当眼睛或身体裸露部位接触到有毒有害或腐蚀性化学物质时，在应急喷淋洗眼装置处进行身体、面部、眼部的冲淋。应急喷淋洗眼装置必须按照GB/T38144.1-2019《 眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 》或ANSI/ISEA Z358.1的标准生产并获得第三方的检测认证。
205 台面颜色：希腊沙滩白 | 1 | 实验边台 | 7600*750*800 | 米 | 7.6 | 陶瓷台面采用颜色：希腊沙滩白
| 2 | 实验边台 | 4500*750*800*2 | 米 | 9 | 陶瓷台面采用颜色：希腊沙滩白
| 3 | 岛式插座 | 单面双联 五孔 | 套 | 22
609 | 1 | pp药品柜（带排风） | 900*450*1800 | 台 | 2 | 一线品牌，限定为成品工业化生产，不接受小型工厂自行加工的产品。 1、 外部尺寸：H1800*W900*D450mm（±3%）； 2、柜体采用8mm厚度瓷白色PP（聚丙烯）板材，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之 坚固及密封性。 3、材质：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材制作层板，数量两块，四边有立边，立边整体焊接成型，没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 4、门板：采用15mm厚PP聚丙烯整板制作，柜门左右对开，无缝式焊接。 5、锁具：每个柜门均需设有防腐蚀双挂锁，锁具无金属外漏. 6、配件：铰链，把手等配件为塑胶射出一体成型。 7、层板：两块可调节层板，调节层板为高强度PP（聚丙烯）板材制作，并具有防漏液设计，层板底部采用防粘结设计，防止废液泄漏造成试剂瓶底部与层板粘结。PP层板的承重不小于100公斤。PP板材需具有阻燃功能，其中板材负荷变形温度为不低于150℃（提供检测报告），维卡软化温度不低于150℃（提供检测报告），热变形温度不低于200℃（提供检测报告），垂直燃烧阻燃级别不低于V-0级别，依据GB/T 24282-2021进行二甲苯可溶物含量检测，检测结果须为未检出。 8、整柜依据《实验室家具通用技术条件》GB 24820-2009,《家具力学性能试行第五部分：柜类强度和耐久性》GB/T 10357.5-2011进行检测,产品通过隔板稳定性，拉门耐久性试验，检测结果均符合要求（投标时提供CMA或CNAS认证标志的检测报告）。 9、标识：柜门须贴有醒目的“腐蚀性”警示标识。 10.柜顶安装定时排气，可设置、可预约、可定时
203/219 台面颜色：亚马逊蓝 | 1 | 中央实验台 | 6000*1500*800mm*3 | 米 | 18 | 同上
| 2 | 实验边台 | 3000*750*800mm | 米 | 3 | 同上
| 3 | 实验边台 | 5700*750*800mm | 米 | 5.7 | 同上
| 4 | 实验凳 |  | 个 | 46 | PU凳面，不锈钢支撑、气压升降
| 5 | 水槽/三联水龙头 | 550*450*310 | 个 | 12 | PP材质
| 6 | 桌面专业插座 | 单面双联 五孔 | 个 | 66 | 203实验室内要保证有40个插座其中边台上4个。219边台上要有6个插座。已建好的实验室206加装20个插座
| 7 | 教师讲台 | 1500*600*800 | 台 | 1 | 同边台
| 8 | 试剂架（单层） | 4500*350*400mm*3 | 米 | 13.5 | 钢玻结构，单层
| 9 | 白板 |  | 个 | 1
| 10 | 货架 | 1200*400*1800 | 组 | 3 | 准备室用
| 11 | 紫外灯 | 校方自购 | 个 | 6 | 灯具校方自购，需中标单位接电，配置开关和防护罩，开关处有警示标志。
| 12 | 水槽/三联龙头 | 550*450*310 | 个 | 1 | 准备室用
| 13 | PP试剂柜 | 900*450*1800 | 个 | 2 | 1. 外壳：采用8mm聚丙烯板，经过同色同质焊条焊接而成，具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。 2.柜体：采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形，与传统拼装式相比，整体稳固性明显。 3.层板：采用8mm聚丙烯板，制作经过同色同质焊条一体焊接，四周有莉边，立边整体焊接成型，设计为固定加活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间，增强层板自身承重，四周立边可获得一定程度防溢效果。 4.视窗：采用5mm厚钢化玻璃，强度较大，抗弯性好，并在碎裂的时候不会产生呈锐角的小碎片。 5.门把手：采用耐酸碱PP桥式把手，耐腐蚀性能好。 6.门合页：耐酸碱pp材质，防腐蚀性能好。 7.锁具PP双控锁设计，锁壳锁扣耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。 8.对工艺的要求：平整、齐缝、无高度差 9.产品交付时，横平竖直，缝隙整齐，不以地面不平找原因。否则要求退回重做。
其他 | 1 | 实验凳 |  | 个 | 80 | 1、PU双钢圈凳面，不锈钢支撑、气压升降，脚钉款。 2、符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件外观要求管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；焊接件处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹均匀；喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞溅等缺陷。塑料件外观无裂纹、明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表同塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差；结构安全：人体接触或收藏物品的部位没有毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合牢固无松动，无少件、漏钉、透钉。
| 2 | 紧急喷淋装置 |  | 个 | 1 | 应急喷淋洗眼装置是实验区域内，必须配备的快速冲洗的应急救援设备。当眼睛或身体裸露部位接触到有毒有害或腐蚀性化学物质时，在应急喷淋洗眼装置处进行身体、面部、眼部的冲淋。应急喷淋洗眼装置必须按照GB/T38144.1-2019《 眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 》或ANSI/ISEA Z358.1的标准生产并获得第三方的检测认证。
| 3 | 岛式插座 | 单面双联 五孔 | 套 | 76 | 共计58米边台没有配插座，按1.5米配两套单面双联插座，共计配76套
备注：实验室家具为全钢落地结构。
PF-1（503、505、507、609、703） | 1 | 玻璃钢离心风机 | F4-72-7A 7.5KW-4P | 台 | 1 | 玻璃钢材质，变频
| 2 | 风机底座 | 与风机配套 | 台 | 1 | 钢制
| 3 | 活性炭吸附箱 | 与风机配套 | 台 | 1 | pp材质
| 4 | SDG干式化学过滤器 | 与风机配套 | 台 | 1 | pp材质
| 5 | PP风管 | 900*500 | 米 | 15 | pp材质
| 6 | PP风管 | 500*320 | 米 | 6 | pp材质
| 7 | PP风管 | 400*320 | 米 | 9 | pp材质
| 8 | PP风管 | 400*250 | 米 | 15 | pp材质
| 9 | PP风管 | φ250 | 米 | 37 | pp材质
| 10 | PP风管 | φ200 | 米 | 19 | pp材质
| 11 | PP风管 | φ160 | 米 | 7 | pp材质
| 12 | PP风管 | φ110 | 米 | 75 | pp材质
| 13 | 90°垂直弯 | 900*500 | 个 | 2 | pp材质
| 14 | 90°水平弯 | 400*320 | 个 | 2 | pp材质
| 15 | 45°水平弯 | 400*250 | 个 | 2 | pp材质
| 16 | 90°弯头 | φ250 | 个 | 5 | pp材质
| 17 | 90°弯头 | φ200 | 个 | 3 | pp材质
| 18 | 90°弯头 | φ110 | 个 | 29 | pp材质
| 19 | PP变径 | 500*320/φ250 | 个 | 1 | pp材质
| 20 | PP变径 | 400*320/φ200 | 个 | 1 | pp材质
| 21 | PP变径 | 400*250/φ250 | 个 | 1 | pp材质
| 22 | PP变径 | 400*250/φ160 | 个 | 1 | pp材质
| 23 | PP变径 | φ315/φ250 | 个 | 1 | pp材质
| 24 | PP变径 | φ250/φ200 | 个 | 2 | pp材质
| 25 | PP变径 | φ200/φ160 | 个 | 2 | pp材质
| 26 | PP变径 | φ200/φ110 | 个 | 11 | pp材质
| 27 | PP三通 | 500*320/500*320/φ250 | 个 | 3 | pp材质
| 28 | PP三通 | 500*320/500*320/φ110 | 个 | 1 | pp材质
| 29 | PP三通 | 400*320/400*320/φ250 | 个 | 3 | pp材质
| 30 | PP三通 | 400*320/400*320/φ110 | 个 | 1 | pp材质
| 31 | PP三通 | 400*250 | 个 | 1 | pp材质
| 32 | PP三通 | 400*250/400*250/φ250 | 个 | 3 | pp材质
| 34 | PP三通 | φ200/φ200/φ110 | 个 | 14 | pp材质
| 35 |  | φ250 | 个 | 1 | pp材质
| 36 | PP三通 | φ200 | 个 | 1 | pp材质
| 37 | PP三通 | φ160 | 个 | 1 | pp材质
| 38 | PP三通 | φ160/φ160/φ110 | 个 | 2 | pp材质
| 39 | 70℃常开防火阀 | 500*320 | 个 | 1 | 钢制
| 40 | 70℃常开防火阀 | 400*320 | 个 | 1 | 钢制
| 41 | 70℃常开防火阀 | 400*250 | 个 | 1 | 钢制
| 42 | 70℃常开防火阀 | φ250 | 个 | 1 | 钢制
| 43 | 止回阀 | 500*320 | 个 | 1 | pp材质
| 44 | 止回阀 | 400*320 | 个 | 1 | pp材质
| 45 | 止回阀 | 400*250 | 个 | 1 | pp材质
| 46 | 止回阀 | φ250 | 个 | 1 | pp材质
| 47 | 电动风阀 | φ250 | 个 | 10 | pp材质
| 48 | 电动风阀 | φ200 | 个 | 1 | pp材质
| 50 | 均衡阀 | φ250 | 个 | 10 | pp材质
| 51 | 均衡阀 | φ200 | 个 | 1 | pp材质
| 52 | 均衡阀 | φ160 | 个 | 1 | pp材质
| 53 | 均衡阀 | φ110 | 个 | 15 | pp材质
| 54 | 控制系统 | 与风机配套 | 台 | 1 | 含空开、断路器、交流接触器、中间继电器、开关电源、散热风扇、紧急旋钮、指示灯、端子排等元器件，过流保护等功能
| 55 | 变频器 | 与风机配套 | 台 | 1 | 加静压传感器
| 56 | 控制开关 | 86型液晶面板 | 个 | 7
| 57 | 风机电缆 | 与风机功率配套 | 米 | 15
| 58 | 控制线 | 3*0.75mm2 | 米 | 60 | 江扬
| 59 | 信号线 | 2*0.75mm2 | 米 | 200 | 江扬
| 60 | 穿线管 | PVC | 米 | 150 | PVC
| 61 | 主管支架 | 镀锌角铁 | 项 | 1 | 钢制
| 62 | 室内吊架 | 丝杆角铁扁铁 | 项 | 1 | 钢制
| 63 | 墙面开孔 |  | 个 | 7
| 64 | 法兰 | 与管道配套 | 个 | 161 | 10mmpp
| 65 | 进风口软接 | 与风机配套 | 个 | 1
| 66 | 出风口风帽 | 与风机配套 | 个 | 1
| 67 | 电机防雨罩 | 与马达配套 | 个 | 1
| 68 | 减震垫 | 橡胶 | 个 | 4
| 69 | 吊车 |  | 项 | 1
| 70 | 安装辅材 | 含吊筋、吊杆、支架、角铁、五金配件 | 项 | 1
PF-2（510、512预留506、502、408） | 1 | 玻璃钢离心风机 | F4-72-8C 11KW-4P | 台 | 1 | 玻璃钢材质，变频
| 2 | 风机底座 | 与风机配套 | 台 | 1 | 钢制
| 3 | 风机减震器 | 与风机配套 | 套 | 1 | 钢制
| 4 | 活性炭吸附箱 | 与风机配套 | 台 | 1 | pp材质
| 5 | SDG干式化学过滤器 | 与风机配套 | 台 | 1 | pp材质
| 6 | PP风管 | 1000*600，8mm厚度 | 米 | 18 | pp材质
| 7 | PP风管 | 400*700 | 米 | 8.5 | pp材质
| 8 | PP风管 | 500*320 | 米 | 7.5 | pp材质
| 9 | PP风管 | 400*250 | 米 | 12 | pp材质
| 11 | PP风管 | φ250 | 米 | 12 | pp材质
| 12 | PP风管 | φ110 | 米 | 3 | pp材质
| 13 | 90°垂直弯 | 1000*600，8mm厚度 | 个 | 2 | pp材质
| 14 | 90°弯头 | 400*250 | 个 | 1 | pp材质
| 15 | 90°弯头 | φ250 | 个 | 2 | pp材质
| 16 | 90°弯头 | φ110 | 个 | 33 | pp材质
| 17 | PP变径 | 700*400/500*320 | 个 | 1 | pp材质
| 18 | PP变径 | 500*320/400*250 | 个 | 1 | pp材质
| 19 |  | φ160/110 | 个 | 18 | pp材质
| 20 | PP三通 | 700*400/700*400/φ250 | 个 | 4 | pp材质
| 21 | PP三通 | 500*320/500*320/400*250 | 个 | 2 | pp材质
| 22 | PP三通 | 500*320/500*320/φ110 | 个 | 1 | pp材质
| 24 | PP三通 | φ250/φ250/φ110 | 个 | 12 | pp材质
| 25 | 70℃常开防火阀 | 700*400 | 个 | 1
| 26 | 止回阀 | 700*400 | 个 | 1
| 27 | 电动风阀 | 400*250 | 个 | 3
| 28 | 电动风阀 | φ250 | 个 | 4
| 29 | 均衡阀 | 400*250 | 个 | 3
| 30 | 均衡阀 | φ250 | 个 | 4
| 31 | 控制系统 | 与风机配套 | 台 | 1 | 含空开、断路器、交流接触器、中间继电器、开关电源、散热风扇、紧急旋钮、指示灯、端子排等元器件，过流保护等功能
| 32 | 变频器 | 与风机配套 | 台 | 1 | 加静压传感器
| 34 | 控制开关 | 86型液晶面板 | 个 | 6
| 35 | 风机电缆 | 与风机功率配套 | 米 | 15
| 36 | 控制线 | 3*0.75mm2 | 米 | 40
| 37 | 信号线 | 2*0.75mm2 | 米 | 150
| 38 | 穿线管 | PVC | 米 | 70
| 39 | 主管支架 | 镀锌角铁 | 项 | 1 | 钢制
| 40 | 室内吊架 | 丝杆角铁扁铁 | 项 | 1 | 钢制
| 41 | 法兰 | 与管道配套 | 套 | 156 | 10mmpp
| 42 | 进风口软接 | 与风机配套 | 个 | 1
| 43 | 出风口风帽 | 与风机配套 | 个 | 1
| 44 | 电机防雨罩 | 与马达配套 | 个 | 1
| 45 | 减震垫 | 橡胶 | 个 | 4
| 46 | 墙面开孔 |  | 个 | 2
| 47 | 安装辅材 | 含吊筋、吊杆、支架、角铁、五金配件 | 项 | 1
备注：以上报价含税含安装含税费、运费、安装吊装等等所有费用，含控制箱进线电缆。
其他要求
相关要求： 1.实验台面正面需带品牌logo，施工前提供台面厂家下料单。实验台为全钢落地结构。 2.所有钢板喷涂前的裸板不低于1.0mm，喷涂后，90%以上区域厚度不低于1.1mm 3.所有通风管道的接头，做全封闭焊接 4.相关产品提供参考品牌或指定、限定品牌（投标前，无授权要求，中标后提供授权书） （1）滴水架：限定上海台雄品牌，产品上需有品牌logo （2）喷涂：限定阿克苏粉末，喷涂前需联系校方到现场确认后，方可开展喷涂，确保使用阿克苏粉末，并同步开展未喷涂前钢板厚度的测量 （3）PP板材限定：宏佳华、树佳、新美乐、劳士领 （4）钢板：不低于马钢、宝钢、首钢等一线品牌 （5）电动风阀、均衡阀：不低于昕展，顺风、昊星、上海台雄等品牌 （6）紧急喷淋装置：参考润旺达、上海台雄品牌 （7）安全柜：参考埃德伯格品牌 （8）铰链及滑轨：参考DTC （9）陶瓷台面：参考上海榕德 （10）水盆、水嘴、龙头限定：润旺达、上海台雄、科恩 5.报价包含墙面掏洞、卫生清洁、实验室内现有设备保护、水电接线费用等，未注明物资或相关服务及相关工程施工量请勘察现场条件，确保整体交付； 6.本项目隐蔽工程内容，需经业主初步验收后，方可进行下段工序的施工； 7.未特殊注明的插座，均为5孔10A插座，需使用一线品牌（实验室专用带防水盖的小型五孔插座，实物上可以没有品牌型号标签），进入实验室参与水、电改造的人员，需具有相关资质，每个中央实验台使用独立回路4平方线缆；插座电线2.5平方，电线为一线品牌，施工前与使用方确认管线路线及施工方案。 8.水路需要穿楼板，从楼下屋顶走管，管外径要做防水措施，施工前与使用方确认管径及路线及施工方案。 9.安装施工团队需为厂家自有团队，投标文件中提供团队人员社保工伤险等相关证明材料，在后期施工时查验。 10.各类产品交付时，横平竖直，缝隙整齐，不以地面不平找原因。否则要求退回重做，计入延期时间。 11.各单位在投标时，提供通风系统设计图供评审。

## Sheet2
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 参考单价/元 | 总价 | 备注
1 | 中央实验台 | 6000*1500*800mm | 台 | 3 | 20400 | 61200 | 上海榕德20mm陶瓷台面，台面、柜体颜色可根据客户要求选择
2 | 实验边台 | 3000*750*800mm | 台 | 1 | 5100 | 5100 | 上海榕德20mm陶瓷台面，台面、柜体颜色可根据客户要求选择
3 | 实验边台 | 5700*750*800mm | 台 | 1 | 9690 | 9690 | 上海榕德20mm陶瓷台面，台面、柜体颜色可根据客户要求选择
4 | 实验凳 |  | 个 | 46 | 80 | 3680 | PU凳面，不锈钢支撑、气压升降
5 | 试剂柜 | 900*450*1800mm | 个 | 2 | 1100 | 2200 | 全钢结构
6 | 实验室专用水槽 | 550*450*310 | 个 | 13 | 320 | 4160 | PP材质
7 | 三联水龙头 |  | 个 | 13 | 200 | 2600
8 | 空调（柜式） | 3P | 台 | 2 | 4600 | 9200 | 美的
9 | 桌面专业插座 |  | 个 | 60 | 40 | 2400 | 203实验室内要保证有40个插座其中边台上4个。219边台上要有6个插座。已建好的实验室206加装20个插座
10 | 教师讲台 | 1500*600*800 | 台 | 1 | 2550 | 2550 | 上海榕德20mm陶瓷台面，台面、柜体颜色可根据客户要求选择
11 | 试剂架 | 4500*350*400mm | 组 | 3 | 1750 | 5250 | 钢玻结构
12 | 白板 |  | 个 | 1 | 350 | 350
13 | 紫外灯 |  | 个 | 6 | 180 | 1080 | 每个实验台柜上需要两组紫外灯，不是手持的紫外灯，需要做单独的一路开关。紫外灯需要离实验台面1-1.5米。需加灯罩。
14 | 货架 | 1200*400*1800 | 组 | 3 | 1200 | 3600 | 准备室用
合计 | [5 empty] | 113060
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 参考单价/元 | 总价 | 备注
1 | 实验边台 | 8600*750*800 | 组 | 1 | 16000 | 16000
2 | 实验边台 | 5000*750*800 | 组 | 2 | 8000 | 16000
3 | 转角实验台 | 1000*1000*800 | 组 | 2 | 3000 | 6000
4 | 六边形实验台 | 边长900 | 组 | 4 | 6000 | 24000
5 | 墙上插座+岛式插座 | 五孔+双位单面岛式插座+双位双面岛式插座 | 个 | 15+11+4=30 |  | 2000 | PVC材质，含插座、电线
6 | 椅子 | 弓形靠背椅 | 个 | 35 | 200 | 7000
7 | 卷帘 | 2米宽*2米高 | 片 | 5 | 500 | 2500
8 | 一体机 | 希沃/75寸 | 套 | 1 | 15000 | 15000
9 | 黑板 | 4米 | 张 | 1 | 800 | 800
10 | 柜式空调 | KFR-50LW/NhGh38 | 台 | 2 | 6000 | 12000
11 | 货架 | 前景2000*6000*2000 | 个 | 2 | 450 | 900
合计 | [5 empty] | 102200
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 参考单价/元 | 总价/元 | 备注
1 | 通风柜 | 1800*880*2350 | 台 | 2 | 12000 | 24000 | 全钢结构，德式平头款，上下柜式： 1.柜体：采用1.0mm厚国标优质冷轧钢 板2.台面为20mm陶瓷台面 3.移门视窗滑轨为抗腐蚀尼龙材质4.内衬及导流板：5mm厚抗倍特内衬； 5.移动滑门：6mm钢化玻璃； 6.标配：液晶面板1个、 10A五孔插座4个
2 | 边台试剂架 | 4000*350*800 | 米 | 4 | 520 | 2080 | 普通钢玻璃，双层结构，每段上下两层试 剂放置层，每层由钢制层板+玻璃层板、φ 12.7mm304不锈钢挡杆构成，玻璃采用 8mm磨砂玻璃
3 | 中央台试剂架 | 5000*350*800 | 米 | 5 | 600 | 3000 | 普通钢玻璃，双层结构，每段上下两层试 剂放置层，每层由钢制层板+玻璃层板、φ 12.7mm304不锈钢挡杆构成，玻璃采用 8mm磨砂玻璃，每个立柱一个五孔插座
4 | 药品柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 | 4000 | 8000 | pp材质；四开门，上玻璃下pp；带排风；pp双控锁
5 | 门禁 |  | 个 | 1 | 1000 | 1000
6 | 紧急喷淋装置 |  | 个 | 1 | 2500 | 2500
合 计 | [5 empty] | 40580